辐射安全管理制度

一、 目的

为规范公司辐射工作的安全管理，有效控制和防范电离辐射及激光辐射危害，保障环境安全及从业人员的职业健康，防止辐射事故发生，根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》及《激光产品之安全等级分类》等法律法规，结合公司实际情况（含测厚仪、X-RAY检测设备及激光探伤仪），制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司范围内所有涉及放射性同位素（如五类放射源测厚仪）、射线装置（如X-RAY检测机）及强激光设备（如激光探伤仪、激光清洗机、激光焊接机等Class 3B及以上等级设备）的采购、运输、保管、使用、维护及处置全过程管理。

三、 定义

3.1 放射源：指除研究堆和动力堆核燃料循环范畴的材料以外，永久密封在容器中或者有严密包层并呈固态的放射性材料。本制度主要指公司使用的V类放射源（极低危险源，如Kr-85测厚仪）。
3.2 射线装置：指X线机、加速器、中子发生器以及含放射源的装置。本制度主要指III类射线装置（如工业X-RAY检测设备）。
3.3 激光设备：指利用受激辐射原理发射激光的设备。本制度重点管控Class 3B（中高功率，直射伤眼）和Class 4（高功率，直射/漫反射均伤眼伤肤，有火灾风险）类激光设备。
3.4 辐射工作人员：指在放射性同位素、射线装置或强激光设备操作岗位上，从事生产、使用、维护等活动的人员。

四、 职责划分

4.1 EHS与消防部
a）负责公司辐射安全工作的归口管理，组织办理《辐射安全许可证》及环保验收手续。
b）负责组织辐射工作人员的职业健康体检（岗前、岗中、离岗）和个人剂量监测管理。
c）负责制定辐射事故应急预案，并定期组织演练。
d）负责监督辐射场所的警示标识、联锁装置及防护设施的有效性。
e）负责建立辐射安全管理档案，向环保部门进行年度评估报告申报。

4.2 设备/工程部
a）负责辐射设备选型，确保设备符合国家辐射防护标准，具备必要的安全联锁和防护屏蔽。
b）负责建立设备台账，督促供应商提供放射源/射线装置的合法合规证明文件。
c）负责辐射设备的维护保养，确保安全防护装置（如门机联锁、光路护罩）完好。
d）负责废旧放射源和射线装置的报废技术鉴定，并配合EHS部门联系厂家回收或送贮。

4.3 使用部门（生产运营部/质量部）
a）负责本部门辐射设备的日常安全管理，落实“专人专管”制度。
b）建立设备运行与检查记录，严格执行安全操作规程。
c）督促员工正确佩戴个人防护用品（PPE）和个人剂量计。
d）发生辐射异常情况或事故时，立即停止作业，保护现场并上报。

4.4 供应链管理部
a）在采购含放射源设备时，必须在合同中明确供应商回收废旧放射源的责任（签订废源回收协议）。
b）严禁从无资质单位采购放射性同位素或射线装置。

4.5 财务与审计部
a）负责提取/预留放射性同位素废弃处置资金（含退役费用），确保资金到位。

4.6 人事行政部
a）负责建立辐射工作人员个人档案，保存职业健康监护档案和个人剂量监测档案终生。
b）落实辐射岗位津贴及休假政策。

五、 内容

5.1 许可与准入管理
a）行政许可：公司必须依法申领《辐射安全许可证》。严禁无证从事生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的活动。
b）“三同时”要求：新建、改建、扩建辐射工作场所（如X-RAY室），其辐射防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
c）环评验收：辐射项目投入试运行前，必须完成环境影响评价文件的审批；试运行期满（通常3个月内），必须完成竣工环保验收。

5.2 场所设置与安全防护

5.2.1 放射源与射线装置（测厚仪、X-RAY）

a）安全联锁：X-RAY设备必须安装门机联锁装置，确保“门开机停”。严禁屏蔽或拆除联锁装置强行作业。
b）警示标识：辐射工作场所入口处、设备外壳明显位置必须张贴标准的电离辐射警示标志（黄色三叶草）。
c）工作信号：X-RAY室门外应设工作状态指示灯（箱内出束时亮红灯），并张贴“射线有害，禁止入内”警示语。
d）防盗抢：含放射源设备（测厚仪）必须采取固定措施。移动式放射源库房必须实行“双人双锁”管理，安装视频监控与红外报警装置，视频录像保存不少于30天。
e）划定区域：测厚仪周围1米范围内应划定为监督区，无关人员严禁长时间逗留。

5.2.2 激光设备（探伤仪、焊接机）

a）光路封闭：Class 3B及Class 4激光设备应尽可能在封闭空间或设有防护罩的操作台内运行，防止激光束外泄。
b）警示标识：激光设备及作业区域入口必须张贴激光辐射警示标志，并注明激光等级（Class 3B/4）。
c）防反射：作业区域内的墙壁、设备表面应采用漫反射材料或深色哑光涂层，严禁放置镜面反射物体（如镜子、抛光金属工具）。
d）专用PPE：操作人员必须佩戴与激光波长相匹配的激光防护眼镜。

5.3 运行安全管理
a）持证上岗：从事电离辐射工作的人员必须参加省级生态环境部门组织的辐射安全培训，考核合格后持证上岗。复训周期为4年。
b）操作规程：每台辐射设备必须张贴安全操作规程。严禁违章操作，严禁在设备运行时将身体任何部位伸入辐射区域。
c）日常点检：
d）使用部门每班班前应检查设备联锁装置、警示灯、急停按钮是否灵敏有效，并记录。
e）发现防护设施损坏，必须立即停机挂牌维修，严禁带病运行。
f）维护维修：
g）设备维修时，必须切断电源并锁定（Lockout/Tagout）。
h）涉及放射源拆装的维修，必须由具有相应资质的专业单位进行，严禁公司内部人员私自拆卸放射源容器。

5.4 监测管理
a）个人剂量监测：
b）所有电离辐射工作人员（测厚仪、X-RAY操作员）必须佩戴个人剂量计。
c）剂量计佩戴位置：左胸前。
d）监测周期：每季度（90天）送交有资质单位检测一次。
e）监测数据终身保存。若发现剂量异常，必须立即脱离岗位进行排查。
f）场所辐射监测：
g）公司委托有资质的第三方机构每年至少进行1次辐射环境监测。
h）监测点位包括设备周围、操作位及相邻区域。
i）监测报告由EHS与消防部存档。
j）设备泄漏检测：日常巡检中如怀疑设备泄漏，应立即使用便携式辐射检测仪进行排查。

5.5 职业健康监护
a）体检分类：建立辐射工作人员职业健康监护档案，实施岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。
b）体检周期：在岗期间检查周期为1-2年（根据危害程度确定，通常为2年）。
c）不适宜人群：经体检发现有辐射职业禁忌证的人员，不得从事辐射工作。

5.6 废弃与退役
a）废源处置：废旧放射源严禁私自处理、转让或丢弃。必须按照“废源交回协议”交回原生产厂家，或送交省级放射性废物库贮存。
b）设备报废：X-RAY设备报废前，必须拆除射线发生管并进行破坏性处理，向环保部门办理注销手续。
c）备案注销：所有放射源和射线装置的转移、退役，必须在“全国核技术利用辐射安全申报系统”中办理备案和注销。

六、 禁止行为与责任追究

6.1 禁止行为清单
a）严禁标识缺失。严禁辐射工作场所未张贴警示标识或标识脱落。违者对区域负责人进行通报批评，并责令限期整改。
b）严禁违规作业。严禁操作时未按规定佩戴个人剂量计或激光防护眼镜。违者对当事人进行绩效扣分，并停止其作业资格直至整改完成。
c）严禁破坏联锁。严禁故意屏蔽、拆除或破坏设备门机联锁装置强行作业。违者对当事人给予记过或降职处分，情节严重的给予解除劳动合同处理。
d）严禁违规派岗。严禁安排未持证人员或职业禁忌人员从事辐射作业。违者对部门主管进行诫勉谈话，并纳入绩效考核。
e）严禁私拆私带。严禁私自拆卸放射源容器，或将放射源带出规定区域。违者一律给予解除劳动合同处理，并移交公安机关追究法律责任。
f）严禁瞒报事故。严禁发生辐射事故隐瞒不报、谎报或拖延不报。违者对部门负责人给予解除劳动合同处理，并依法追究法律责任。
g）严禁监测造假。严禁未按规定进行年度监测或个人剂量监测弄虚作假。违者对EHS专员进行行政处分。

6.2 事故责任追究
因管理不善导致放射源丢失、被盗或人员受到超剂量照射的，依据《生产安全事故调查处理条例》及公司管理制度，追究相关责任人的行政及法律责任。

七、 附则

7.1 本制度由 EHS与消防部 负责解释和修订。
7.2 本制度自发布之日起生效，原相关规定同时废止。
7.3 附件：
7.4 附件1：《辐射设备台账清单》
7.5 附件2：《辐射场所日常巡检表》